국 문 규 격 서
Commodity Description
관 세 분류번호	정부물품 분류번호/식별번호	품목번호	품명 및 규격서	단 위	수 량
HSK No.	GPCN No.	Item No.	Description	Unit	Q'ty
9011.80.4000	41111722/ 20709510	1	구조조명 전동형광현미경	1	SET
A. 특 징 ; 1. 본 현미경은 살아있는 시료와 고정된 시료의 multi-imaging을 수행하는 안정적인 플랫폼을 가진 현미경입니다. 2. 투과광 및 형광 광원으로 LED를 탑재하여 시료에 자극을 최소화하므로 안정적이고 긴 시간의 이미징을 지원합니다. 3. Apochromatic optic과 signal light beam path를 최적화하여 선명하고 밝은 이미징을 지원합니다. 4. Structured illumination 이미징 원리를 통해 일반 형광 이미지의 blur한 부분을 제거하여 개선된 형광 이미지를 획득합니다. B. 구 성 ; 1. 구조조명 전동형광현미경 1 SET 1) 전동현미경 본체 1 SET 2) 전동 노즈피스 1 SET 3) 자동 초점유지장치 1 SET 4) 전동 재물대 1 SET 5) 광원 1 SET 6) 대물렌즈 1 SET 7) 전동 집광기 1 SET 8) 접안렌즈 1 SET 9) 경통 1 SET 10) 형광 장치 1 SET 11) 현미경용 디지털 카메라 1 SET 12) 소프트웨어 1 SET 13) 구조조명 장치 1 SET 2. 구동 PC 1 SET C. 규 격 ; 1. 구조조명 전동형광현미경 1) 전동현미경 본체 (1) 무한대 대조 및 색수차 시스템의 광학 장치 ① Apochromatically corrected 형광 경로 ② 모든 파장대를 지원하며 추가 장치 필요 없이 최대 밝기 지원 (2) 조명 장치 ① Light manager : 대물렌즈 장착대의 각 위치에 대한 광량을 설정하여 자동으로 밝기 조정 ② Illumination 스위치 버튼 : 투과광과 형광의 전환을 버튼으로 쉽게 전환, 자동으로 셔터 작동 (3) 지원 검경 : 명시야(Brightfield), 미분간섭(DIC), 플라스틱용 미분간섭(PlasDIC), 위상차(Phase contrast), 형광(Fluorescence), 암시야(Darkfield) (4) 초점 나사 ① 미동나사 : 0.2mm/revolution, 1um scale interval ② 조동나사 : 2mm/revolution ③ 최소 초점 단위 : 10nm ④ Flat형으로 재물대 이송 장치와 초점 나사 동시 조작 가능 ⑤ Tactile 표면 : 암실에서도 조명 없이 촉각으로 조절 가능 (5) 초점 이동 범위 : 10mm (6) 빛 분할 : 눈 100%, 왼쪽 카메라 100%, 오른쪽 카메라 100% (7) 구동 버튼 : 포커스 나사에 위치 ① 포커스 드라이브에서 손을 뗄 필요 없이 조작 가능한 버튼 ② 5개 버튼 : 광량 조절, 형광 필터, 셔터 작동 ③ 사용자에게 맞게끔 버튼 설정 가능 (8) 침수 방지 장치 : 미디어 등의 액체가 대물렌즈 아래 본채로 침투하여 내부가 부식되는 것을 방지 2) 전동 노즈피스 (1) 6개의 대물렌즈가 장착되며 전동 구동 (2) 명시야, 미분간섭, 플라스틱용 미분간섭, 형광 검경 지원 (3) 대물렌즈 배율 변환이 소프트웨어에 연동 (4) 장착한 대물렌즈를 설정할 필요없이 자동으로 인식 3) 자동 초점유지장치 (1) 장시간 살아있는 시료를 관찰할 시 온도, 진동 등 초점의 영향을 주는 변수를 최소화하기 위해 설정해놓은 초점 위치를 유지 (2) 시료 용기 바닥면과 시료의 바닥면의 거리 차이를 설정하고 이미징할 때 설정값을 유지 4) 전동 재물대 (1) 이동범위 : 75mm x 50mm (2) 속도 : 100mm/s (3) 해상도 : 0.1um (4) 재현성 : ± 1um (5) 정확성 : ± 5um (6) 구동 ① 조이스틱으로 구동, 속도 조절 가능 ② 소프트웨어서 구동, 더블 클릭만으로 원하는 부위 중앙으로 이동 5) 광원 (1) LED, Alignment 불필요 (2) 평균 수명 : 60,000시간 6) 대물렌즈 (1) 시야의 가장자리까지 모든 이미지의 왜곡 보정 (2) 대물렌즈 5배 : 개구수 0.16, thread 27mm (3) 대물렌즈 10배 : 개구수 0.30, thread 27mm (3) 대물렌즈 20배 : 개구수 0.80, thread 27mm (4) 대물렌즈 40배 : 개구수 0.75, thread 27mm (5) 대물렌즈 63배 : 개구수 1.30, thread 27mm 7) 전동 집광기 (1) 6개의 장착 가능한 포지션, 개구수 0.55 (2) 명시야, 위상차, 미분간섭, 플라스틱용 미분간섭, 형광 검경 지원 (3) 지원 배율 : 4x - 100x 8) 접안렌즈 (1) 배율 : 10배 (2) 시야수 : 23㎜ (3) 좌우 시력 보정을 위한 디옵터 기능 9) 경통 (1) 관찰각 : 45˚ (2) 시야수 : 23㎜ 10) 형광 장치 (1) 형광 필터 : 최대 투과율과 가파른 가장자리 처리 기술로 노출 시간 50% 감소 ① 청색 : Excitation; 365nm, Beam splitter; 395nm, Emission; 445/50nm ② 녹색 : Excitation; 470/40nm, Beam splitter; 495nm, Emission; 525/50nm ③ 적록색 : Excitation; 450-490nm, Beam splitter; 510nm, Emission; Longpass 515nm (2) 광원 : LED, 25,000h (3) 본체 : Alignment 불필요, 내부 셔터 장착, 광량 조절(1-100%), LED 개별 및 동시에 on/off (4) 필터 모듈 : Push & Clip 타입으로 어떠한 도구 없이 사용자가 손쉽게 교체 가능 (5) 최대 6개의 형광 필터 장착 11) 현미경용 디지털 카메라 (1) 센서 : CMOS, monochrome (1) 해상도 : 2464 x 2056 = 5.06megapixel (2) 픽셀 크기 : 3.45 x 3.45um (3) 센서 크기 : 2/3인치, 8.5 x 7.1mm (4) 노출 시간 : 100us - 60s (5) 실시간 속도 ① 2464 x 2056 : 60fps ② 1920 x 1080 : 115fps ③ 512 x 512 : 235fps (6) 냉각 : Active thermoelectric, 18℃ (7) 인테페이스 : USB 3.0, 5Gbit/s (8) 디지털화 : 14bit/pixel (9) 신호증폭 : 1~16x (10) 동적영역 : 1:25,000 12) 소프트웨어 (1) 일반 기능 ① Bright와 Dark 디자인 변환 가능 ② 측정 : 길이, 다각형, 면적, 직경, 각도, 상대적 위치, 개수, gray values ③ 이미지 및 측정값 내보내기 가능 ④ 저장 : CZI, BMP, GIF, JPG, JPG2000, TIFF 포맷 ⑤ 간단한 툴바 ⑥ µ bar scalings : 자동 및 수동 삽입 ⑦ 문자 삽입 ⑧ 자동 저장 : 이미지 자동 저장 및 사용자 지정 파일 이름 자동 생성 ⑨ 후보정 : 대조, 밝기, 감마, 컬러, 부드러움 및 날카로움 보정 가능 (2) 다중 포커스 기능 : 두께가 두꺼운 시료의 여러 포커스 이미지를 한 장으로 선명한 이미지화 (3) Z-stack(3D 이미지) 기능 : 두께가 두꺼운 시료를 단층 촬영하여 3D 이미지화 (4) 실시간 파노라마 기능 : 실시간으로 넓이가 넓은 시료의 여러 이미지를 한 장으로 이미지화 (5) Tile scan 기능 : 대면적의 시료를 tile scan하여 한 장으로 이미지화 (6) 동영상 촬영 (7) 외부 이미지(TIF, JPG, BMP) 변환 제공 (8) 이미지 및 동영상 일괄 저장 제공 (9) 3개의 이미지 비교창 지원 (10) Background 잡음 제거 기능 : 이미지의 배경 잡음을 제거하여 선명한 이미지 제공 (11) 영상 Navigator window 지원 (12) 마우스 조작 : 마우스 휠을 조정하여 포커스 조정, 더블 클릭하여 원하는 곳으로 이동 (13) 분석 : Intensity, counting 등 범위를 설정하고 masking하여 정량값 제공 13) 구조조명 장치 (1) 하드웨어 기반으로 이미지 왜곡 없음 (2) 대물렌즈의 배율에 따라 그리드 자동 변환 (3) 그리드의 움직임에 따라 형광 신호의 노이즈 파악 (4) 광학절편에 의해 deblurred 이미지 획득 (5) 최종적으로 알고리즘을 통해 개선된 형광 이미지 표현 (6) 일반적인 형광현미경 및 광학절편 모드를 선택적으로 사용 가능 (7) 일반 형광 광원을 사용하므로 형광필터의 교환만으로 전체 spectrum 파장 중에서 원하는 파장의 이미지 획득 가능 (8) Z-stack으로 이미지를 획득 후 3D imaging 구현 2. 구동 PC 1) CPU : i5 2) RAM : 8GB 3) HDD : 1T 4) Window 10, 64bit 5) 24" monitor D. 참 고 ; 1. 설치 및 교육은 계약/공급 업체에 의해 지정된 장소에서 실행합니다. 2. 계약/공급 업체에서 설치 후 1년 보증을 제공합니다. 3. 현미경, 카메라, 소프트웨어는 사후 A/S 및 사용자의 편리성을 위하여 동일 제조사로 하여야 합니다.